室内训练机（大亚湾）

流程说明

代码位置：Broas.Client / View / BatteryManageMoudle / FormSLPLC.cs    更新日期：2026-09-14

# 1. 概述

系统支持两种运行模式，通过界面「运行模式」下拉框切换：

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 训练模式 | 执行完整主流程（开始→清洗→进样→静置→测量→结束），进样完成后同时启动 AI 子流程并行运行 |
| 推理模式 | 无主流程，直接循环运行 AI 子流程（换水→静置→测量） |

# 2. 阀门 / 传感器点位映射

| 编号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 水泵 | 清洗、AI 子流程换水 |
| Y3 | 样杯进样阀 | 清洗、进样、推理预排 |
| Y4 | 样杯排阀 | 训练开始预排、推理换水前预排 |
| Y5 | 进样阀 | 清洗、AI 子流程换水 |
| X1 | 样杯液位 | 训练模式进样判满 |
| X2 | AI 液位 | 推理预排判空；液位检测开启时卡 AI 测量 |

# 3. 详细流程图（按当前代码）

入口：FormSLPLC.cs。训练主流程 AutoHuanshui · 推理入口 AutoInferenceMode · 子流程 AutoAISubFlow / ExecuteSingleSubFlowCycle。

## 3.1 总览：启动、模式分发、强制结束

图  3.1 总览：启动、模式分发、强制结束

## 3.2 训练模式主流程

图  3.2 训练模式主流程

## 3.3 推理模式与 AI 子流程（含液位检测联锁）

图  3.3 推理模式与 AI 子流程（含液位检测联锁）

## 3.4 点位、联锁与并行关系

图  3.4 点位、联锁与并行关系

# 4. 启动方式

| 方式 | 入口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手动启动 | btn1Start_Click | 立即执行一轮，并启动周期定时器 |
| 定时自动 | btnStartAutoTest + IsStartTimer | 到达设定时分自动触发 |
| 周期重复 | timerLiucheng | 按周期时间（分钟）间隔重复执行 |
| 断电重启 | TryPowerOffRestart | FlowAutoRestart=Y 且流程未运行时，约 3 秒后自动启动 |

三处启动均根据「运行模式」决定调用 AutoHuanshui() 或 AutoInferenceMode()。

## 4.1 断电重启自启标志（FlowAutoRestart）

配置项持久化于 App.config，取值 Y / N：

| 事件 | 标志 |
| --- | --- |
| 点击「立即启动」 | Y |
| 到点启动（IsStartTimer 触发） | Y |
| 点击「强制结束」 | N |
| 流程正常结束 | 保持 Y |

「开启自动流程」仅开启定时检测，不到点不置 Y。程序 Load 完成串口初始化后，TryPowerOffRestart 检测标志并调用 StartFlowAsync() 恢复流程。

## 4.2 强制结束

btnEndTask_Click：取消任务、isRun=false、停止周期定时器、关闭所有通道，并将 FlowAutoRestart 置为 N；同时发送 AI 停止测量指令。

# 5. 训练模式主流程（AutoHuanshui）

## 5.1 开始阶段

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 1 | 打开样杯排阀 Y4 |
| 2 | 检查水泵 Y1 是否开，若开则关闭 |
| 3 | 等待 10 秒 |

## 5.2 清洗阶段（时长：清洗时间 秒）

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 1 | 开进样阀 Y5（多次确认打开） |
| 2 | 开样杯进样阀 Y3 |
| 3 | 开水泵 Y1 |
| 4 | 前半段持续维持 Y5 / Y3 / Y1 开启 |
| 5 | 清洗时间结束后关样杯排阀 Y4 |

## 5.3 进样阶段（最大等待：进样超时 分钟）

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 1 | 每秒检查 X1 液位（X1Value == "1"） |
| 2 | 超时 → 记录报警「进样异常：进样超时未检测到液位」，主流程继续 |
| 3 | 液位到达后等待 10 秒 |
| 4 | 关闭样杯进样阀 Y3 |
| 5 | 异步启动 AutoAISubFlow()，与后续主流程并行 |

## 5.4 静置阶段（时长：主流程静置 分钟）

确认 Y3 已关闭，然后等待静置时间。

## 5.5 测量阶段（时长：测量时间 分钟）

按配置依次启动仪表（总氮 / 氨氮 / COD / 总磷），最多重试 3 次。等待测量时间后保存周期数据并写吸光度日志。失败只报警，不阻断存数。

## 5.6 结束阶段

10 秒内第 1 / 4 / 7 / 10 秒检查，若有通道未关则关闭全部 Y；重置仪表错误计数。

# 6. 推理模式（AutoInferenceMode）

无主流程。置 isRun=true、点亮运行指示灯后，直接进入 AutoAISubFlow() 循环，直到强制结束或新周期取消。

# 7. AI 子流程

## 7.1 运行机制

循环条件：while (isRun 且未取消)。训练模式中主流程结束或新周期启动时 isRun=false，子流程随之停止。推理模式中持续运行直到强制结束或周期定时器触发。

## 7.2 单次周期（ExecuteSingleSubFlowCycle）

推理预排（仅推理模式，换水前）：连续检测 AI 液位 X2，有液位则秒数清零，无液位累计；连续 10 秒检测不到 X2 后关闭 Y3 / Y4。

| 阶段 | 时长 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 换水 | SubFlowTestTime 秒，默认 600 | 开进样阀 Y5，开水泵 Y1，等待换水时间 |
| 静置 | SubFlowStaticTime 秒，默认 300 | 关 Y5 和 Y1，等待静置时间 |
| 测量 | 最多 5 次 + 读数时间 | 见下表液位联锁；结束后发停止测量 |

| 步骤 | 测量阶段动作 |
| --- | --- |
| 1 | 「液位检测:开」且 X2≠1 → 报警「AI液位信号丢失」，等 3 秒后重试（计入 5 次循环） |
| 2 | 有液位或开关关闭时发送 01 06 07 07 00 02，等 15 秒查 AiStatusVal==02 |
| 3 | 最多 5 次；失败则报警「子流程测量异常：多次发送后AI未进入测量模式」 |
| 4 | 等待 SubFlowAIReadTime 分钟后发送停止测量 01 06 07 07 00 00 |

# 8. 时间参数配置

| 界面控件 | 配置键 | 单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程启动时间 | starthour / startmin | 时:分 | 定时自动启动时刻 |
| 周期时间 | CycleTime | 分钟 | 周期间隔 |
| 清洗时间 | WashTime | 秒 | 清洗时长 |
| 进样超时 | CSTime | 分钟 | 进样最大等待时间 |
| 主流程静置 | StaticTime | 分钟 | 主流程静置时间（默认 5） |
| 测量时间 | TestTime | 分钟 | 主流程测量等待 |
| 子流程换水 | SubFlowTestTime | 秒 | AI 子流程换水时间（默认 600） |
| 子流程静置 | SubFlowStaticTime | 秒 | AI 子流程静置时间（默认 300） |
| AI 读数时间 | SubFlowAIReadTime | 分钟 | AI 进入测量后读数等待（默认 1） |
| 运行模式 | RunMode | — | 训练模式 / 推理模式 |
| 液位检测开/关 | CheckAIYWBeforeMeasure | — | 液位检测，默认关 |

保存入口：保存按钮 → 写入 App.config 并记录操作日志。

# 9. 辅助定时器

| 定时器 | 间隔 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| timerLiucheng | CycleTime 分钟 | 周期重复流程 |
| IsStartTimer | 1 分钟 | 定时到点触发首轮 |
| timerWC | 12 秒 | AI 状态 / 报警 / 标定 / 浓度轮询 |
| DatatoDBTimer | 60 秒 | MQTT 数据上报 |
| timerElectrode | 2 秒 | 电极数据读取 |
| SearchYTimer | 2.5 秒 | Y 通道状态轮询 |
| SearchXTimer | 3 秒 | X 通道状态轮询 |
| HuanshuiTimer | 10 分钟 | 默认禁用，换水备用 |

# 10. 日志与数据

| 类型 | 写入方式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 流程日志 | WriteLogDB("流程") | 各阶段开始 / 结束 |
| 报警日志 | WriteLogDB("报警") | 进样超时、测量异常、AI 异常 |
| 告警日志 | WriteLogDB("告警") | 阀门操作失败、流程取消 |
| 操作日志 | WriteLogDB("操作") | 手动启停、参数保存 |
| 测量数据 | DataAPI.AddMeasureDataAsync | 总氮 / 氨氮 / COD / 总磷等 |
| 吸光度 | logHelper.WriteLogInfo(..., "吸光度") | 周期测量结束写入 |

# 11. 关键代码索引

| 功能 | 方法 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 训练模式主流程 | AutoHuanshui() | FormSLPLC.cs |
| 推理模式入口 | AutoInferenceMode() | FormSLPLC.cs |
| AI 子流程循环 | AutoAISubFlow() | FormSLPLC.cs |
| 单次 AI 子流程 | ExecuteSingleSubFlowCycle() | FormSLPLC.cs |
| 周期定时触发 | TimerLiucheng_Elapsed() | FormSLPLC.cs |
| 定时自动启动 | IsStartTimer_Elapsed() | FormSLPLC.cs |
| 手动启动 | btn1Start_Click() | FormSLPLC.cs |
| 强制结束 | btnEndTask_Click() | FormSLPLC.cs |
| 参数保存 | btnSave_Click() | FormSLPLC.cs |

# 12. 注意事项

1. 液位传感器：主流程进样用 X1（样杯液位）。推理预排和「液位检测:开」用 X2（AI 液位）。开关默认关，点「液位检测:开/关」切换，保存写入 CheckAIYWBeforeMeasure。

2. 并行关系：训练模式下 AI 子流程在进样关阀后启动，与主流程静置 / 仪表测量并行；推理模式无主流程，只循环子流程。

3. 周期重启：新周期开始前取消当前任务，isRun=false 会使子流程安全退出。

4. 进样异常处理：超时只记录报警，主流程不中断，AI 子流程仍会启动。

5. 测量异常处理：子流程 AI 最多 5 次；主流程仪表最多 3 次。失败只报警，不阻断后续等待 / 存数。

6. CancellationToken：所有等待均传入取消令牌，强制结束时可立即中断。